zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AMBULANS TYPU C Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Marka i typ oferowanego ambulansu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data wydania i numer świadectwa homologacji ambulansu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji 2014 fabrycznie nowy (załączyć dokument potwierdzający spełnienie normy PN-EN 1789+A1:2011):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. |  | Parametr wymagany |  | tak/nie |  | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Nadwozie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Furgon częściowo przeszklony o masie całkowitej do 3,5 t. |  |  |  |  |
| 2 |  | Możliwość przewożenia 4 osób + 1 osoba na noszach |  |  |  |  |
| 3 |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami i podłokietnikami, fotel kierowcy regulowany, fotele z fabryczną tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze |  |  |  |  |
| 4 |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |  |  |  |
| 5 |  | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą (drzwi do przedziału medycznego) |  |  |  |  |
| 6 |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby (drzwi do przedziału medycznego) |  |  |  |  |
| 7 |  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). Butle tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów obserwacja z przedziału medycznego oraz bezproblemowa wymiana butli |  |  |  |  |
| 8 |  | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i lewe do zewnętrznego schowka z fabrycznym systemem elektrycznego wspomagania ich domykania (podać kody fabryczne elektrycznego systemu wspomagania) |  |  |  |  |
| 9 |  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |  |  |  |  |
| 10 |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi |  |  |  |  |
| 11 |  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej |  |  |  |  |
| 12 |  | Okna w przedziale medycznym w wysokości 2/3 pokryte folią półprzeźroczystą lub zmatowione |  |  |  |  |
| 13 |  | Lakier w kolorze białym |  |  |  |  |
| II. Silnik |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wysokoprężny z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim oleju napędowego (Common-Rail) o pojemności nie mniejszej niż 2000 cm 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm |  |  |  |  |
| 3 |  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro 5b+ lub Euro VI |  |  |  |  |
| 4 |  | Emisja CO2 poniżej 300 g/km |  |  |  |  |
| 5 |  | Dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy 36Mj/l x 20 l = 720 MJ/100 km = 7,20 MJ/km |  |  |  |  |
| 6 |  | System aktywnego serwisowania np. Assyst |  |  |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, minimum 6-ścio-biegowa plus bieg wsteczny |  |  |  |  |
| 2 |  | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zawieszenie wzmocnione tj. fabrycznie wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione resory i amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta, resory tylne dwustopniowe (podać kod fabryczny resorów tylnych dwustopniowych) |  |  |  |  |
| V. Układ hamulcowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania |  |  |  |  |
| 2 |  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |  |  |
| 3 |  | Z systemem np. ESP stabilizującym tor jazdy |  |  |  |  |
| 4 |  | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |  |  |
| 5 |  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA |  |  |  |  |
| 6 |  | Z systemem zapobiegania staczania się pojazdu przy ruszaniu „pod górę” |  |  |  |  |
| 7 |  | Z przerywanym trybem działania świateł hamowania (STOP) lub świateł awaryjnych w trakcie nagłego hamowania |  |  |  |  |
| 8 |  | Z trzecim światłem hamowania |  |  |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ze wspomaganiem zintegrowanym z układem, nie wymagające wymiany oleju przez cały okres eksploatacji pojazdu |  |  |  |  |
| 2 |  | Regulowana kolumna kierownicy w min. 2 płaszczyznach |  |  |  |  |
| VII. Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zespół 2 szt. akumulatorów o łącznej pojemności min. 190 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |  |  |  |  |
| 2 |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A |  |  |  |  |
| 3 |  | Wyłącznik główny instalacji elektrycznej |  |  |  |  |
| VIII. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |  |
| 2 |  | Centralny zamek z autoalarmem |  |  |  |  |
| 3 |  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  |  |  |
| 4 |  | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |  |  |  |
| 5 |  | Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem |  |  |  |  |
| 6 |  | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (podać kod fabryczny) działająca niezależnie od system wentylacji i ogrzewania kabiny kierowcy |  |  |  |  |
| 7 |  | Półka nad przednią szybą |  |  |  |  |
| 8 |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l |  |  |  |  |
| 9 |  | Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy |  |  |  |  |
| 10 |  | Boczne światła pozycyjne |  |  |  |  |
| 11 |  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |  |  |
| 12 |  | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |  |  |  |
| 13 |  | Czujnik światła i deszczu |  |  |  |  |
| 14 |  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |  |  |  |
| 15 |  | Uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera |  |  |  |  |
| 16 |  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy o mocy min. 5,0 kW umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu (podać kod fabryczny) |  |  |  |  |
| 17 |  | Klimatyzacja kabiny kierowcy (podać kod fabryczny) |  |  |  |  |
| 18 |  | Koło zapasowe i dodatkowo komplet 4 kół z oponami zimowymi tej samej marki co zamontowane na osiach pojazdu |  |  |  |  |
| 19 |  | Gaśnica |  |  |  |  |
| 20 |  | Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 21 |  | Narzędzia : podnośnik, klucz do kół itp. |  |  |  |  |
| 22 |  | Asystent martwego punktu – rozpoznający pojazdy w martwym punkcie (niewidocznym w lewym bocznym lusterku) i ostrzegający o nich kierowcę sygnałem wizualnym i dźwiękowym (podać kod fabryczny) |  |  |  |  |
| 23 |  | System ostrzegający o możliwości kolizji - wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu (podać kod fabryczny) |  |  |  |  |
| 24 |  | Miejsce (w kabinie kierowcy) do mocowania tabletu, wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) - do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy |  |  |  |  |
| IX. Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie fabrycznego niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model nagrzewnicy) |  |  |  |  |
| 2 |  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |  |  |
| 3 |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h) |  |  |  |  |
| 4 |  | Klimatyzacja dwuparownikowa |  |  |  |  |
| 5 |  | Otwierany szyber - dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm |  |  |  |  |
| X. Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, - przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 1.0 kW z 2 gniazdami poboru prądu, nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego typu LED, - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia skupionego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, - oświetlenie skupione blatu roboczego – minimum 1 punkt |  |  |  |  |
| 3 |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Panel sterujący z wysoko kontrastowym (rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli - podać), kolorowym(min. 260 tys. kolorów-podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touchscreen) zapewniającym dobrą widoczność (o wymiarach min.90x150 mm - podać wartość oferowaną) |  |  |  |  |
| 4 |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący : - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). Panel sterujący z wysoko kontrastowym (rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli -podać),kolorowym (min.260 tys. kolorów - podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touchscreen) zapewniającym dobrą widoczność ( o wymiarach min.90x150 mm - podać wartość oferowaną) |  |  |  |  |
| XI. Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS. Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz napisem AMBULANS) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę |  |  |  |  |
| 2 |  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |  |
| 3 |  | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz tablicę LEDową. Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania dowolnych napisów (np. Ambulans, Wypadek, Objazd, oraz znaków np. wskazujących kierunek objazdu ambulansu (<<<<, >>>>). Zmiana napisów za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz tablicą LEDową) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem ) tworząc jedną bryłę |  |  |  |  |
| 4 |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. Głośnik zamontowany w pasie przednim (zderzaku) |  |  |  |  |
| 5 |  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model |  |  |  |  |
| 6 |  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. (Dz.U.2010r. nr 209 poz.1382 ze zm.) - pas odblaskowy zgodnie z rozporządzeniem j.w. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, b) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym, o którym mowa w pkt. „a”, - z przodu pojazdu napis lustrzany AMBULANS -oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego - oznaczenie ambulansu litera „P” lub „S” wpisana w okrąg na bokach i drzwiach tylnych wykonane z folii odblaskowej - napis „Dar Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile” |  |  |  |  |
| 7 |  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |  |  |
| 8 |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy |  |  |  |  |
| XII. Łączność radiowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania 2 radiotelefonów przewoźnych, z wyprowadzeniem instalacji do podłączenia 2 radiotelefonów. Na dachu pojazdu 2 anteny radiotelefonów spełniające wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, 148,800MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu |  |  |  |  |
| XIII. Oświetlenie specjalne |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |  |  |
| XIV. Centralna instalacja tlenowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Min. 2 punkty poboru typu AGA lub równoważne na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |  |  |  |
| 2 |  | Punkt poboru na suficie typu AGA lub równoważne z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  |  |  |  |
| 3 |  | Min. 2 butle tlenowe o pojemności 10 l |  |  |  |  |
| 4 |  | Reduktory tlenowe do każdej z butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |  |  |  |  |
| XV. Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NOSZE GŁÓWNE (Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem) Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 80 stopni; Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |  |  |  |
| 2 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (Podać markę i model, załączyć folder wraz z opisem) Z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; Regulacja wysokości w min sześciu poziomach; Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); Automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem Waga zestawu transportowego tj. noszy wraz z transporterem max. 51 kg (podać wagę zestawu oraz samego transportera); Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |  |  |  |
| 3 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian |  |  |  |  |  |
| 4 | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia |  |  |  |  |  |
| 5 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym |  |  |  |  |  |
| 6 | Poszycie foteli wykonane z łatwo zmywalnego materiału odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  |  |
| 7 | Na prawej ścianie min. jeden fotel obrotowy, wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela (foteli). Fotel (fotele) wraz z mocowaniem przebadane na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu |  |  |  |  |  |
| 8 | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu bazowego w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” |  |  |  |  |  |
| 9 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane elektrycznie (minimalna wysokość przejścia 1800 mm - podać wartość oferowaną, minimalna szerokość przejścia 400 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym |  |  |  |  |  |
| 11 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad) - kosz na śmieci |  |  |  |  |  |
| 12 | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |  |  |  |
| 13 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników |  |  |  |  |  |
| 14 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego |  |  |  |  |  |
| 15 | Szyna typu Modura o dł. min. 30 cm |  |  |  |  |  |
| 16 | Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu pacjenta (funkcja sterowana elektrycznie lub mechanicznie) - podać markę i model, potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na l0g (pkt. 4.5.9 i 5.3 PN EN 1789) - załączyć do oferty |  |  |  |  |  |
| 17 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych |  |  |  |  |  |
| 18 | Wbudowana lodówka (pojemnik termoizolacyjny) zasilany z sieci 12V do przewożenia leków w niskich temperaturach |  |  |  |  |  |
| 19 | Miejsce (w przedziale medycznym) do mocowania tabletu, wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) - do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy |  |  |  |  |  |
| 20 | Miejsce (w przedziale medycznym) do mocowania drukarki, wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) - do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy |  |  |  |  |  |
| 21 | Głośnik do radiotelefonu w przedziale medycznym z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu |  |  |  |  |  |
| 22 | Miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylatora oraz respiratora wraz z uchwytami ściennymi (rodzaj montowanych uchwytów wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy) |  |  |  |  |  |
| 23 | URZĄDZENIE DO PRZENOSZENIA PACJENTA SIEDZĄCEGO (podać markę i model, załączyć dokument potwierdzający spełnienie normy EN 1865) składane wyposażone w specjalny system trakcyjny umożliwiający zsuwanie pacjenta po schodach, wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących, wyposażone w min 2 duże kółka transportowe, wyposażone w przednie składane rączki, transportowe z regulacją długości z możliwością ustawiana ich na min. 2 poziomach wysokości, wyposażone w składane tylne rączki transportowe, wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu, siedzisko wykonane z mocnego miękkiego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie, waga max 15 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, (folder oraz deklaracje zgodności na oferowane krzesło – załączyć do oferty) |  |  |  |  |  |
| 24 | MECHANICZNE URZĄDZENIE DO ODSYSANIA (podać markę i model załączyć dokument potwierdzający spełnienie normy EN ISO 10079-1:1999 oraz EN ISO 10079-3:1999) akumulatorowo-sieciowy, z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, słój o pojemności min. 1 l, filtr antybakteryjny, zawór antyprzelewowy, płynna regulacja siły ssania o minimalnym ciśnieniu 65kPa, przepływ powyżej 20 l/min., wskaźnik stanu naładowania akumulatora, czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu, Waga poniżej 5 kg |  |  |  |  |  |
| 25 | STRZYKAWKOWA POMPA INFUZYJNA (podać model, załączyć folder) zamontowana w ambulansie pompa strzykawkowa z możliwością stosowania strzykawek o poj. 20 i 50 ml, szybkość dozowania od 0,1 do 99,9 ml/h z dokładnością do 0,1 ml/h, funkcja KVO i STAND-BY, alarmy sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: KVO, okluzja, koniec infuzji, rozładowanie baterii, brak zasilania z sieci, pusta strzykawka zasilanie z sieci 230 V i awaryjne z wewnętrznej baterii ładowanej w czasie pracy pompy z zasilania z sieci, przełączanie awaryjne automatycznie |  |  |  |  |  |
| 26 | PULSOKSYMETR PRZENOŚNY (podać markę i model, załączyć folder i dokument potwierdzający spełnienie Normy EN ISO 9919) z czujnikami wielokrotnego użytku typu klips dla dorosłych i dzieci, z pomiarem saturacji ( dokładność +/- 2 cyfry w zakresie 70-100%) i pulsu –zakres minimum od 20 – 220 u/min, z alarmami i funkcją pamięci, z wyświetlaczem cyfrowym saturacji pulsu, z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym, czas pracy ciągłej ok.100 godzin, z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr i akcesoria |  |  |  |  |  |
| XVI. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do wybijania szyb |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujniki parkowania przednie i tylne |  |  |  |  |  |
| 5 | Radioodtwarzacz CD/MP3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kamera cofania + wyświetlacz LCD w kabinie kierowcy w formie lusterka wstecznego |  |  |  |  |  |
| 7 | MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA O PARAMETRACH: a) zapewniający dobrą widoczność wyświetlacz kolorowy (min. 260 tys. kolorów – podać wartość oferowaną), dotykowy (typu touch screen) o wysokiej rozdzielności (min. 480x260 pixeli – podać wartość oferowaną), o wymiarach min. 50x90 mm (podać wartość oferowaną), umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc) , b) podający wskazania: ogólnego zużycia paliwa, chwilowego zużycia paliwa, średniego zużycia paliwa, długości trasy, czasu jazdy, średniej prędkości, z możliwością zaprogramowania minimum ośmiu użytkowników (kierowców ambulansu) pojazdu (automatyczne wskazania ww. parametrów dla zalogowanego na danej zmianie kierowcy), c) zabezpieczenie kodem PIN, d) sygnał akustyczny przekroczenia prędkości obrotowej (zwiększone zużycie paliwa), e) możliwość zaprogramowania sygnalizacji optymalnego momentu zmiany biegów, f) możliwość transmisji danych z urządzenia do komputera osobistego (archiwizacja i analiza danych) |  |  |  |  |  |

…………………………………                                 ……………………………………….

data                               		                      podpis, pieczątka osoby upoważnionej

do podpisania oferty